

福建省东南电化股份有限公司
氯气微量水分析仪






技术规格书






    
福建省东南电化股份有限公司编制
2026年8月 
1、总则
本技术规格书适用于福建省东南电化股份有限公司氯气微量水分析仪采购的设计文件和技术要求。
1.1 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及相应服务，技术规格书和数据表中的任何疏漏不应成为供货商提供不合格产品的借口。所提供的产品应是技术上成熟先进的产品；所有的产品必须是全新的，招标方不接受修复的产品；所有产品不得转包或贴牌。
1.2 如果投标方未以书面形式对本规格书提出异议，则意味着投标方提供的在线分析仪满足了本规格书和有关工业标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“技术偏离表”为标题的专门章节中加以详细表明。
1.3 本规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，选型错误由投标方负责。
1.4 只有招标方有权修改本规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术协议应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。
1.5 在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由双发共同协商确定。
1.6供货商提供的产品在国内必须有3个及以上连续稳定运行5年以上的同型号同应用点业绩，提供对应的合同、联系人、联系方式以供甲方考察。
2、总体要求
2.1供应商所供产品须为防爆产品，防爆型式为正压，防爆等级不低于IIC T5，且具有本质安全型光辐射防爆认证（防爆认证标识为op is），提供许可范围内认证机构的防爆认证证书，包括：国家级仪器仪表防爆安全监督检验站（NEPSI）、国家防爆电气产品质量监督检验中心（CQST）。
2.2供应商所供产品必须经过IEC60825-1激光安全等级认证（认证等级为Class1），须提供认证报告。
3、 主要技术参数：
3.1 测量介质：氯气含微量水。
3.2测量量程：水0～300ppm。
3.3测量精度：±2%FS。
3.4稳定性：±1％F.S/6个月。
3.5 响应时间：<60s。
3.6 输出信号：4～20mADC。
3.7 供电电源：220VAC，50Hz。
3.8防爆等级：不低于Ex px IICT5 Gb。
3.9防护等级：不低于IP65。
4、 样品处理系统：
4.1由于工艺管道中的氯气具有较强的腐蚀性，样品处理系统设计时必须充分考虑载送气体管线、器件、接头等的耐腐性能。
4.2为保证分析系统的长周期稳定运行，所有管线均应采用防腐材质，与样气接触管路部件选择哈C耐酸腐蚀材质的产品，保证在含水氯气条件下长期工作，稳定可靠。
4.3系统应具备温度和压力自动修正功能，能根据实际测量得到的被测气体温度和压力对气体成分测量值进行自动修正。
5分析仪表基本要求
5.1供货清单
	名称
	台数

	一、氯气含水在线分析仪

	4

	1.1样品处理系统
	4

	1.2器件
	材质

	1.3两通球阀
	哈C-276

	1.4针阀
	哈C-276

	1.5三通球阀
	哈C-276

	1.6管线
	哈C-276

	1.7压力表
	膜片哈C隔膜压力表

	1.8单向阀
	哈C-276

	1.9流量计
	哈C-276

	1.10过滤器
	哈C-276

	1.11机柜
	碳钢喷塑


本次招标采购分析仪表台数共计4台。
6、 按照技术要求乙方所提供的分析仪系统，包括设计、制作和安装施工以及有关技术文件和图纸，遵循下述标准和规范，以下规范标准若发布最新批准版本，按照最新批准版本执行：
乙方所提供的分析仪系统，包括设计、制作和安装施工以及有关技术文件和图纸，遵循下述标准和规范，以下规范标准若发布最新批准版本，按照最新批准版本执行：
API RP 555					Process Analyzers
ASME/ANSI B1.20.1			Pipe Threads,General Purpose(Inch)
ASME/ANSI B16.5			Pipe Flanges and Flanged Fittings
ASME/ANSI B46.1			Surface Texture(Surface Roughness,Waviness,and Lay)
IEC 60079					Electrical Apperatus for Explosive Gas Atmospheres
IEC 60529					Degrees of Protection Provided by Enclosures(IP Code)
IEC 60364					Equipment Sate Separation
IEC 61000					Electromagnetic Compatibility
IEC 61131					Programmable Controllers
GB 3100						国际单位制及其应用
GB 3836						爆炸性气体环境用电气设备
SH/T3005					石油化工自动化仪表选型设计规范
SH/T 3081					石油化工仪表接地设计规范
SH/T 3082					石油化工仪表供电设计规范
SH/T 3097					石油化工仪表静电接地设计规范
GB 4208	     				外壳防护等级（IP代码）
NEMA 250					Enclosures of Electrical Equipment
ISO 9001					Quality management Systems-requirements

其它招标方认可的标准，将可以被使用于设计和制造。
以上标准、规范应按最新版本执行。投标方若采用其他国家或协会标准、规范，须经买方确认。其它未列出的与本产品有关的规范与标准，投标方有义务在投标文件中列出。
当上述文件发生矛盾时，其优先原则是：
A)	仪表数据表。
B)	国家标准、国际标准和其他标准及规范。
C)	所用标准均按签订合同时的最新版本执行。
未尽事项按国家、行业相关标准执行，且按就高和就严的原则执行，保证数据表的要求。
7、投标方应认真核对以上技术文件中的规定和内容，如有偏差，应做出详细说明，并在投标文件中以偏差表的形式列出，不接受偏差表之外的任何负偏差。
7.1微量水分析仪技术要求
7.2 微量水必须满足《仪表数据表》的要求。
7.3 微量水设计、制造、检验、安装、测试、验收采用的主要标准。
	工作原理
	DLAS原理

	测量范围
	H2O:0-300ppm

	线性误差
	H2O≤1% F.S.

	重复性误差
	H2O≤1% F.S.

	零点漂移
	H2O≤1% F.S.

	量程漂移
	H2O≤1% F.S.

	预热时间
	15min

	模拟量输出
	2路4～20mA电流（隔离、最大负载750Ω）

	继电器输出
	两路，干接点；仪器状态

	数字通讯
	RS485 RS232

	工作电源
	220VAC

	环境温度
	-30℃～60℃

	功    率
	≤30W

	防爆等级
	Exd opis px IICT5

	防护等级
	IP65
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8、 品牌推荐：一脉，泽天，泰戈。
9、投标文件要求
所有文件及图纸应注明项目名称、项目号、设备位号以及设备名称。投标文件中应至少包括以下文件：
9.1供应商必须提供所供产品防爆等级不低于IIC T5，且具有本质安全型光辐射防爆认证（防爆认证标识为op is），提供许可范围内认证机构的防爆认证证书，包括：国家级仪器仪表防爆安全监督检验站（NEPSI）、国家防爆电气产品质量监督检验中心（CQST）。
9.2供应商所供产品必须经过IEC60825-1激光安全等级认证（认证等级为Class1），须提供认证报告。
10、主要技术参数：
测量介质：氯气含微量水。
测量量程：水0～300ppm。
测量精度：±2%FS。
稳定性：±1％F.S/6个月。
 响应时间：<60s。
 输出信号：4～20mADC。
 供电电源：220VAC，50Hz。
防爆等级：不低于Ex px IICT5 Gb。
防护等级：不低于IP65。
10、样品处理系统：
10.1由于工艺管道中的氯气具有较强的腐蚀性，样品处理系统设计时必须充分考虑载送气体管线、器件、接头等的耐腐性能。
10.2为保证分析系统的长周期稳定运行，所有管线均应采用防腐材质，与样气接触管路部件选择哈C耐酸腐蚀材质的产品，保证在含水氯气条件下长期工作，稳定可靠。
10.3系统应具备温度和压力自动修正功能，能根据实际测量得到的被测气体温度和压力对气体成分测量值进行自动修正。
注意事项：投标方应在投标文件中对其工作和供货范围进行更加详细的说明。不包括以上文件的投标将被视为部分报价。并将可能导致招标方和设计院在评标过程中予以废标。
11、工程技术服务
1) 投标方派员指导现场安装，并配合试运行。
2) 投标方所提供的设备材料应包括设备运行、维护、调校的说明书，并对需方人员进行培训，提供详细的培训资料。
3) 如果现场需要，供方能48小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。
4) 装箱运输的成套附件，采用同等条件进行包装。
5) 装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上并应注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等。
6) 包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。
7) 投标方保证所提供的设备满足本装置安全、可靠运行的要求，并对微量水分析仪的设计、制造、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。
8) 保质期为安装调试后一年，保质期内产品出现质量问题，由投标方处理或重新配供。
12、供货范围
投标方提供的微量水分析仪及其附件，以仪表数据表为基础，根据招标方需要提供微量水分析仪设计资料并对其选型和产品质量负责，严格按照仪表数据表供货。
13、交货期
1）设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。
2）备品备件、随机资料、专用工具随在线分析仪一起供货。
3）交货时间：合同签订后2个月内交货。
4）交货地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号，福建省东南电化股份有限公司厂区装置现场。
5）包装运输：投标方应严格按货物的国家相关标准的“包装、标记、运输及票据须知”的要求对货物进行包装和标识(备品备件应与设备分别包装)，保证设备完好无损地运输至招标方的使用现场。随机备件单独包装后放入在线分析仪包装箱内，防止丢失或损坏。

14、 验收标准
仪器能够正常运行，通氮气零点合格，测量数据与我厂同条产线水分仪数据趋势一致，绝对误差≤1ppm 范围内，视为验收合格。

