福建省东南电化股份有限公司

生产装置在线分析仪表维护项目

技

术

规

格

书

2025年11月

# 一、投标人资格要求

1．1 投标方应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，营业范围涵盖通用设备修理、仪器仪表修理，同时须完全响应招标文件且具有有效履行合同的能力；

1.2 投标方需提供近3年内承揽的至少1份有关石化行业仪器仪表运维、分析外包等相关业绩，并提供对应合同复印件；

1.3 本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人；

1.4 参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

1.5 本项目不接受联合体投标；

二、服务范围及要求

2.1	维护维修范围及服务周期

2.1.1负责装置区域内分析仪表设备及设施运行过程中的维护、维修、保养、巡点检、值班、清洁、定期检查校验、仪表接线安装、维修件运输等，确保现场问题得到及时有效的整改，保证设备的安、稳、长、满、优运行。

2.1.2投标人负责协助委托人做好相应区域分析仪表设备、设施的技术资料的整理。

2.1.3投标人负责从库房领或退备品备件，委托人提供备品备件运输工具，投标人人员须满足相应操作资质要求，具有仪表自动化特种作业证书等。

2.1.4对于方案运行过程中，维护维修范围界定不清楚的工作，应本着公平合理的原则，由双方负责人协商讨论确定。

2.1.5 服务合同周期2年 ，第二年需根据甲方要求增减服务人员，重新签订补充合同。

2.2	日常工作内容

2.2.1日常工作主要内容

（1）每年初制定分析仪表定期维护保养计划方案提交QHSE部审核，每月初按照月度维护保养计划，落实到每周执行；

（2）负责责任区域每日在线分析仪表现场巡检工作，及时掌握现场仪表工作状态，消除仪表隐患和现场跑冒滴漏问题，确保仪表工作正常和数据准确；

（3）根据分析仪表类型和维护计划进行定期标定；

（4）负责所有在线分析仪表及系统的故障检查和异常处理；

（5）每日记录工作维护日志，对运行情况、维修情况、备件使用情况和下一步需求情况分析，每月以月报的形式向委托方提供仪表运行情况；

（6）按时更换试剂，对于试剂使用量要有记录，每月提报需求；

（7）对选型不合理或工艺条件发生变化，造成仪表无法正常运行，投标人有义务提出改造方案并交由甲方审核；

（8）维修要更换备件时，需经甲方确认；

（9）建立仪表设备档案、检修档案、制定检修计划、建立巡检内容、巡检路线、安全生产管理制度，编制仪表检修规程；

（10）试剂配制：投标人提前1周向甲方提出需求，甲方负责试剂采购，投标人负责试剂瓶（桶）的清洗、送配、运输、更换等工作；

（11）投标人负责载气、标准气的运输更换；

（12）消耗品：投标人要提前1个月向甲方提供消耗品（试剂、配件、载气等）需求计划，甲方审核并报采购。

2.2.2 工作方式

（1）工作范围：所承包的在线分析仪表和系统(包括仪表、样品预处理、分析小屋及相关配套设施等)，投标人制定详细的岗位分配、工作职责范围与职能；

（2）工作时间：白班8小时工作制，节假日按照东南电化QHSE部安排执行，如需请假，需向业主报批，日常考勤由委托方负责；

（3）值班要求：原则上按照东南电化QHSE部安排执行，根据现场实际情况，必须保证现场仪表设备运行正常。如遇夜间紧急情况需根据东南电化要求及时入厂进行异常处置；

（4）工作器具：承包方自己配备防爆工具、扭矩、个人工器具，以及劳保防护用品；

（5）着装要求：要统一着装，符合相关的安全规定；

（6）外包人员要服从委托方的工作安排；

（7）人员替换、调动、休假制度：如有人员替换、调动、休假的情况，须向甲方提出申请，批准后方可执行。替换人员必须经过考试、面试、领导批准后方可进入现场；替换、调动人员必须留有足够的交接时间，提前30天向甲方提出申请，待甲方批准后，等交接好后方可离开。投标人休假人员休假按甲方规定执行。

三、各类仪器仪表和设备的针对性维护维修方案

3.1 定期维护工作可制定出具体的计划时间，除年度定期维护外的内容中，时间间隔一样的分项可组合在一个工作时，一般按月度预防性维护计划进行。对于不定期维护和故障检修，应及时、准确的分析，找出故障原因，提出解决方案，依照甲方的安全规范和管理规范进行维护维修。

3.2 因仪表取消导致的拆除作业：大柜及小屋拆除等大工程，需多专业协作，由委托方委托设备部完成，其他小表项目由受托方按日常维修业务执行。

3.2.1 综述

（1）分析仪表设备各种制作件的机加工项目与设备、材料、配件、备件的厂外运输不在维护维修范围内。（公司内部运输属于维保维修范围内容）。

（2）油漆、绝热、防腐蚀、无损检测及土建不在维护维修范围内。

（3）脚手架搭拆不在维护维修范围内。

3.3.1 分析仪表承包方与静设备承包方工作界面划分：双方以设备本体的第一道法兰为界。该法兰正常维护维修由分析仪表承包方负责，但因工作需要而发生的法兰拆装工作，原则是谁拆装谁负责恢复。

4.分析仪表设备维护维修工作质量标准及工作要求

4.1分析仪表维护维修工作要求

4.2.1日常巡检

（1）分析仪表维护人员按双方确定的频次（受托方签字，委托方抽查）进行仪表巡检，A类仪表不少于每天2次，B类仪表不少于每天1次，C类不少于每周一次，同时将设备的状况作好记录。

（2）对于委托人反映的仪表问题，维护人员应带便携工具在20分钟内到达现场进行诊断分析，满足作业许可的HSE要求后，开始处理问题。

（3）按照设备、岗位的7S标准搞好卫生，使设备、机柜间规整清洁。

4.2.2技术资料

（1）做好仪表设备图纸、资料的保管、完善和整理工作。

（2）补充完善和建立分析仪表台帐和仪表设备档案。

（3）协助整理和绘制所属范围内的联锁自保逻辑和回路图、完善相关技术书等维护所需图纸、资料。

（4）建立分析仪表设备配件消耗台帐。

（5）按时提报维护维修范围内用料的物资申请计划并负责材料的领用。

（6）参与所属装置内分析仪表设备维护维修作业规程的编制完善、使用和修订。

（7）做好分析仪表设备巡检、检修、试验、特护等的各种日常记录。

（8）参与所辖范围内各种异常、故障、事故的调查、分析并提出意见。

（9）根据分析仪表设备情况提出每年设备大修及更新计划初稿至QHSE部审核。

（10）配合相关单位进行装置事故调查。

（11）配合完成委托人安排的其它临时性基础工作。

4.2.3故障处理

（1）建立24 小时随时待命制度。

（2）发现问题在满足HSE作业许可的情况下，及时处理故障。根据委托人的要求，对所辖区域的分析仪表进行检查、校验、满足生产需要。

（3）巡检时发现及委托人反映的仪表故障，应及时组织处理，必要时做到故障处理不过夜，在故障处理中需及时将要更换的备品配件告知委托人。特殊情况下必须征得委托人同意方可延期处理，但必须增加设备的巡检、检查频次，确保装置正常生产。

（4）严格执行自控仪表维护检修操作规程，避免因维护不当导致的生产异常、操作波动甚至设备事故。

（5）分析仪表维护维修应满足生产需要，做到测量准确，控制灵敏，安全可靠；仪表的有效率（完好率与准确率）达到98%以上。

（6）故障处理后要及时清理现场，做到“工完料净场地清”。

四、人员资质要求

# 4.1 表1 服务区域及人员配置

| 维护维修区域 |  | 承包商（乙方/受托人） | 人员配备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东南电化 | 烧碱车间现有仪表数量为215台。（特殊情况另行调整） |  | 分析仪表专业计划人数 | 3人 |

# 注：分析仪表情况见本合同附件一《在线分析仪表台账》，后续根据委托方新上项目及区域调整情况，对维保区域进行调整，经委托方审核批准后，增加或减少人员，新增或减少人员以补充合同的形式纳入合同。

# 4.2人员资质要求

| 序号 | 工种及专业 | 人员资质要求 | 总计4人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经理（工程师） | 具有化工自动化控制仪表特种作业证，分析仪表专业工作年限5年及以上，专科及以上学历；中级工程师职称及以上；精通ORP、在线色谱分析仪、氯气水分仪、盐水钙镁分析仪、水质表、密度计等分析仪表。 | 1人 |
| 2 | 高级工 | 具有化工自动化控制仪表特种作业证，工作年限4年及以上，专科及以上学历；熟练操作ORP、在线色谱分析仪、氯气水分仪、连续分析仪、水质表、密度计等分析仪表。 | 1人 |
| 3 | 中级工 | 具有化工自动化控制仪表特种作业证，相关专业工作2年以上，具备独立工作能力，职高及以上学历；了解分析仪表基础知识，要求勤学苦干。 | 1人 |

# 4.3 关于上表内容的说明

# 1、受托人需按照委托人计划人数配置人员，由受托人承担运维人员获取相关仪表操作证书的费用，且所配人员的工种（经理、高级工、中级工），需由委托人审核认定，不能通过者，不予录用；合同最终配置人数，以委托人审核确定人数为准。其中经理（工程师）应具有独立处置厂区内在线分析仪表各类复杂技术性故障的能力，并主导队伍进行疑难问题的攻关与技术优化。

# 2、上表中，对分析仪表设备的概括统计，目的为向受托人更好的解释工作量信息，但随着委托人工程建设的开展，会有小幅度的变动；准确的工作量信息，以委托人投入生产运营后的澄清信息为准。

# 3、如受托方安排实习生在该项目学习，不计为合同人数，不享有合同中薪资、福利等，但需遵守合同中各项规定，按照正式合同人员管理、考核。

五、费用支付和考核办法

5.1 分析仪表设备维护维修固定人工价款：**万元/人（￥**，含13%增值税，每年按365天计算），人员总人数3人，共计人民币**元整/年（¥**）（含13%增值税）。

5.2具体支付方式和时间如下：

（1）每季度固定维护费用（元）=合同价款*100%÷4个季度

（2）季度考核费用（元）=每季度三个月的合同维保费×季度考核奖金系数

季度考核打分结果=季度考核平均分，具体考核标准如下

| 考核分档 | 考核分数 | 考核奖金系数 |
| --- | --- | --- |
| 第一档 | 大于100 | 1.1 |
| 第二档 | 90-100 | 1.0 |
| 第三档 | 80-89 | 0.9 |
| 第四档 | 70-79 | 0.8 |
| 第五档 | 60-69 | 0.6 |
| 第六档 | 0-59 | 0 |

具体考核细则见附件二

（3）每次付款均需提供合法有效的票据凭证。

5.3所有维护人员由QHSE部负责对其进行能力考核，确定其能胜任的岗位，但人员出现离职情况的时候，增补人员必须经过QHSE部全方位的考核确认，保证其能力可以达到离职人员的水平，若无法达到离职人员的水平，则由QHSE部经过考核后确认其能胜任的岗位，无法胜任则按考核办法进行考核。

如受托方安排实习生在该项目部学习，不计为合同人数，按照正式合同人员管理，6个月后可考核进入定员。

5.4由于委托人的关系，导致装置计划检修外停车，在停车期间的维护维修费仍按季度考核结算。在停车期间，受托人按规定对动电仪设备进行正常的维护维修，必须保证设备的完好。停车期间由于维护维修不当造成的设备问题由受托人负责修理和更换，由此产生的费用从受托人的当季度维护维修费考核部分扣除。

5.5正常生产运行中，由于受托人维护维修不善出现的设备故障，由受托人负责修理和更换，由此产生的检修、更换费用从受托人的当季度的维护维修费中扣除。

六、付款条件及方式

6.1 付款进度

每季度进行结算，提交申请后一个月内付清。

6.2  付款方式

结算方式按东南电化公司财务的付款制度执行；本合同全部费用以人民币计价结算，委托人付给受托人的费用，每次付款均需提供合法有效的票据凭证。委托人收到发票后30日内电汇100%支付。

6.3  审减罚款

受托人应如实提报结算，结算审减罚款执行东南电化统一规定。委托人有权对本合同的履行情况进行审计，包括但不限于对结算价格、结算数量、服务质量等方面的内容进行审计，如发现结算情况与合同冲突或者错误情形，对委托人费用产生影响的，委托人有权据实调整，受托人应退回相关费用或者在后续结算中予以扣除。

七、双方权利和义务

7.1委托人权利和义务

7.1.1负责审核审批受托人的管理模式、规章制度、组织体系、质保体系、HSE体系、工机器具的配置以及人员数量、资质构成等。

7.1.2负责考核受托人的工作质量和管理制度执行情况。

7.1.3负责组织大机组及关键设备施工的技术交底和作业指导，并监督施工技术方案的实施。

7.1.4负责协助受托人解决施工需要的大型、特殊和专用机具等。

7.1.5负责对维护维修的施工质量和竣工资料进行验收，如未能达到相应的标准，委托人有权令其返工或采取其他措施，由此造成的损失由受托人负责。

7.1.6负责提供有关设备、设施的技术资料，对新材料、新设备、新技术的使用进行专业指导。

7.1.7负责编制月度、追加和变更维修计划，按时提供给受托人，并监督执行。

7.1.8根据维护维修项目具体情况及时提供相应的设计图纸、设计变更等有关的施工技术资料。

7.1.9负责协助受托人办理维护维修工作所需各种作业票证，并向受托人提供必要的安全作业条件。

7.1.10负责提供必要的工作场所和水、电、气、风等作业条件。

7.1.11负责提供维护维修所要的主材和备品配件。

7.1.12负责对各个维护维修单位之间工作的协调联系。

7.1.13有权对受托人不称职或考核不合格人员提出更换及处理意见。

7.1.14对履行合同中知悉的对方技术和商业秘密信息负有保密义务，不得向任何第三方泄露或公开，并不得用于本合同之外的其他目的使用。

7.2、受托人权利与义务

7.2.1负责建立适应委托人管理模式、运营机制、ERP管理和生产所需要的管理机构和规章制度，建立健全生产技术、HSE、质量保证以及全天候维护维修体系，自觉接受委托人的监督检查、考核和管理。

7.2.2按照委托人的要求进行所辖范围的维护维修工作，确保所辖范围内的设备完好。

7.2.3配备足够、有工作经历和资质、能胜任工作要求的管理干部、技术人员及维护维修工人，确保人员的素质和稳定性，骨干人员的变动须报委托人批准。

7.2.4严格按合同约定配备足够、完好的工具、测量器具，如：货车、各种常用测量工具、标准仪器仪表、作业工具等并固定用于能满足所辖范围维护维修生产需要为准。

7.2.5提供维护维修定额范围内的辅助材料及低值易耗品等。对检维修质量有影响的辅助材料，其供应商须经委托人确认。

7.2.6配备必要的办公设施，如：办公桌椅、计算机、打印机、电话、传真、投影仪等，以能满足正常办公生产需要为准；配备相应的交通设施。

7.2.7负责员工的安全教育。严格遵守委托人的各项规章管理制度，按委托人规定的作业流程作业。

7.2.8负责维护维修施工方案的编制。

7.2.9负责组织维护维修施工现场的技术、质量、文明、安全管理和零配件测绘等工作，并接受委托人的监督检查和考核。

7.2.10按委托人要求，定时定点的组织好设备的巡检、维护维修和定期保养，及时处理巡检、点检中发现的设备故障和隐患，做好记录，并通知委托人。在作业中如要使用新技术、新材料和新方法，须经委托人批准。

7.2.11维护维修的调度系统必须听从委托人的指挥，接到设备故障检修或抢修指令后，维护人员要及时赶到现场处理故障，必要时做到设备抢修不过夜。抢修所产生的加班时间经委托人审核后可作换休时间，不以加班费的形式体现。但人员必须满足生产要求。

7.2.12在维护维修中，发现设备超温、超压、超负荷、超速和异常运行情况，要及时通知委托人主管部门和有关人员。

7.2.13对设备及管理方面存在的问题，受托人有权向委托人提出改进方案或合理化建议。

7.2.14负责维护维修范围内的设备技术状况月度、年度技术分析，协助委托人建立健全完善的各类设备技术档案资料。对月度、追加和变更维修计划向委托人提出建议。

7.2.15负责编制维护维修所需的材料计划和备品配件计划，按规定时间报送委托人。

7.2.16对考核人考核不合格或不称职的维护人员应予以更换。

7.2.17在与其他维护维修单位共用现场机柜间的情况下，应对其他单位在该机柜间内的维护维修作业进行监护；需与其他维护维修单位共同处理设备问题时，应主动配合，提供方便。

7.2.18对履行合同中知悉的对方技术和商业秘密信息负有保密义务，不得向任何第三方泄露或公开，并不得用于本合同之外的其他目的使用；离职人员需如实告知去向，若离职员工去到东南电化竞争对手公司，乙方故意隐瞒不报，视为违反保密义务。

7.2.19受托人不得将其承担的维护维修项目转包或分包给其他第三人完成。

7.2.20按照合同约定配备维护维修工器具。

7.2.21每月对工作进行详细分析，可采用但不限于word总结等工作记录，内容包含改善点、隐患偏差、维护量较高汇总、原因分析、日常培训记录。

7.2.22每日固定时间段到委托方处进行纸质签到、打卡。

八、争议的解决

8.1双方在执行本合同过程中所遇到的争议，应本着友好协商的态度解决。

8.2如果协商解决仍无法达成协议，可向本合同履行地人民法院提起诉讼。

8.3在协商或人民法院审理期间，合同仍继续有效，甲乙双方应继续履行并承担合同各项条款所规定的责任和义务。

九、合同生效、解除及其它

9.1本合同自双方或其授权代表签字并加盖合同专用章后生效。服务期满，双方结算完毕后，本合同自行终止。若合同到期后，如双方无意变更合同内容或重新签定新合同，则视为本合同期自动延续3个月。

9.2不可抗力

9.2.1双方约定，发生以下情况并直接导致委托人或受托人生产和运营无法正常进行的可视为不可抗力：

地震、洪水、雷电、8级（含8级）以上热带风暴等自然灾害；

战争、武装冲突、暴乱、动乱；

重大疫情、空中飞行物坠落等双方均无法掌控的事件；

国家政府在合同生效后颁布的法律、法规、政策和行政指令。

9.2.2因不可抗力，导致受托人不能履行合同或无法保证合同规定的考核指标，则该方可不负违约责任，但应立即通知对方，并采取积极有效的措施减少另一方的损失。

9.2.3因不可抗力造成的财产损失、人员伤亡和发生的费用由其所在方自行承担。

9.3合同履行过程中因受托人过失给委托人或其他第三人造成经济损失的，受托人应承担经济赔偿责任，赔偿金额最高不超过本合同维护维修费总金额。

9.4解除合同

9.4.1因一方违约致使合同无法履行，可以解除本合同；受托人违反本合同约定，将其承担的工作转包或分包给其他单位完成时，委托人有权解除本合同；因受托人不能胜任本合同约定的维护维修工作、或经委托人考核发现受托人的维护维修工作达不到本合同及附件约定的工作标准和技术要求，委托人有权解除本合同。

9.4.2一方要求解除合同，必须以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前60天书面通知对方，此期间内双方均应继续履行合同。因违约给对方造成的损失由责任方承担。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。合同解除后，不影响双方在合同中约定的违约条款、争议条款、结算和清理条款以及保密条款的效力。

9.4.3在合同解除后，受托人应如数移交属委托人的设施、设备、专用工具和全部技术资料等，如有遗失和损坏应予以赔偿。

9.4.4合同解除并不当然免除合同各项条款规定的责任和义务。

9.5合同期满，双方任何一方不论同意或拒绝续延合同，都应在合同期满三个月前书面通知对方。

9.6本合同的解释优先权顺序为本合同文本、本合同的附件和受托人呈报的维护维修方案。本合同附件共八个。

9.7本合同未尽事宜，参考《石油化工行业生产装置维护维修费用定额》，并协商解决。

9.8本合同共一式四份，委托人执三份，受托人执一份。