1、PH表维护维修

一、日常维护

（1）检查仪表外观是否整洁；

（2）检查PH表水样温度、流量是否正常；

（3）检查PH表水样流路有无渗漏；

（4）检查PH表参比电极内充液是否足够；

（5）观察PH表有无故障显示和读数是否正确。

二、定期维护

（1）每个月进行一次缓冲溶液校准；

（2）每个月清洗一次电极；

（3）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（4）每年对二次仪表进行一次输入检验，用电阻箱模拟温度，用通用检测仪模拟电极mV值；

（5）每年对二次仪表进行一次输出校准；

（6）每年对二次仪表进行一次功能检查。

三、故障维修

PH表所发生的常见故障是：

（1）玻璃电极的老化，包括参比电极、测量电极或复合电极；前置放大器的故障；

（2）电极接线端子的接触不良等。

（3）每年对二次仪表一次进行输出校准；

（4）每年对二次仪表进行一次功能检查。

2、钠表的维护维修

一、日常维护

（1）检查仪表外观是否整洁；

（2）检查钠表水样温度、流量是否正确；

（3）检查钠表参比电极内充液是否足够；

（4）检查钠表水样流路有无渗漏；

（5）检查钠表空气泵运行是否正常；

（6）观察钠表有无故障显示和读数是否正确。

二、定期维护

（1）每个月对钠敏感电极进行活化；

（2）每个月对钠表进行校准；

（3）每个月清洗敏感电极、参比电极；

（4）每个月更换参比电极内充液；

（5）每个月清洗或更换过滤元件；

（6）每二个月更换试剂、扩散管和流动池接头处的O型圈；

（7）每年更换参比电极、测量电极、限流管；

（8）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（9）每年对二次仪表进行一次输入、输出校准；

（10）每年对二次仪表进行一次功能检查。

三、故障维修

钠表所发生的常见故障是：

（1）钠敏感电极反映慢或被损伤；

（2）接线端子的接触不良；

（3）空气泵故障；

（4）扩散管破损；

（5）电气故障等。

3、电导率表的维护维修

一、日常维护

（1）检查仪表外观是否整洁；

（2）检查电导率表水样温度、流量是否正常；

（3）检查电导率表水样流路有无渗漏；

（4）检查电导率表树脂交换柱是否失效；

（5）观察电导率表有无故障显示和读数是否正确。

二、定期维护

（1）每季度用标准表核对一次；

（2）每个月清洗电极一次；

（3）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（4）每年对二次仪表进行一次输入检验；

（5）每年对二次仪表进行一次输出校准；

（6）每年对二次仪表进行一次功能检查。

三、故障维修

电导率表所发生的常见故障是：电极接线端子的接触不良，仪表无显示，仪表死机，显示读数波动、不正确等等。

4、酸碱浓度表的维护维修

一、日常维护

（1）检查仪表外观是否整洁；

（2）检查正在运行的设备有无水样；

（3）检查酸碱浓度表水样流路有无渗漏；

（4）观察酸碱浓度表读数有无漂移现象，显示是否正常。

二、定期维护

（1）每三个月进行一次标准溶液校准；

（2）每三个月清洗一次电极；

（3）每年对二次仪表进行输入检验一次；

（4）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（5）每年对二次仪表进行一次输出校准。

三、故障维修

酸碱浓度表所发生的常见故障是：电极接线端子的接触不良，电极老化对浓度值的影响等等。

5、溶氧表的维护维修

一、日常维护

（1）检查仪表外观是否整洁；

（2）检查溶氧表水样温度、流量是否正常；

（3）检查溶氧表水样流路有无渗漏；

（4）检查正在运行的设备有无水样；

（5）观察溶氧表有无故障显示和读数是否正确。

二、定期维护

（1）每个月进行一次空气校准；

（2）每个月清洗电极一次；

（3）每6个月添加电极内充液；

（4）每年检查一次电极性能；

（5）每年更换电极渗透膜。

（6）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（7）每年对二次仪表进行一次输出校准。

三、故障维修

溶氧表所发生的故障是：

（1）显示波动；

（2）零点和满度超差；

（3）电极膜和电极损坏；

（4）样路不正常；

（5）电气故障等。

6、硅表的维护维修

一、日常维护

（1）检查硅表外观是否整洁；

（2）检查硅表试剂流路有无渗漏；

（3）检查硅表试剂是否足够；

（4）检查硅表水样流路有无渗漏；

（5）检查硅表有无报警提示；

（6）观察硅表有无故障显示和读数是否正确。

二、定期维护

（1）每星期检查硅电磁阀、试剂泵是否正常；

（2）每月检查校准泵并对硅表进行一次校准；

（3）每月更换试剂；

（4）每季度清洗计量杯、比色池和光纤头；

（5）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（6）每年对硅表进行一次输出校准。

三、不定期维护

不定期维护主要是根据实际情况来决定。归纳为以下几种情况：

（1）更换试剂管；

（2）更换样品流动池镜片；

（3）更换样品流动池盖组合件；

（4）试剂阀的更换；

（5）样品夹紧阀更换；

（6）保险丝的更换；

（7）样品流动池排水管更换；

（8）控制模件更换；

四、故障维修

硅表所发生的常见故障是：

（1）硅表显示为负值；

（2）硅表校准不准确；

（3）硅表试剂泄漏；

（4）光纤管的老化；

（5）电气故障等。

7、余氯表的维护维修

一、日常维护

（1）检查余氯表外观是否整洁；

（2）检查余氯表试剂流路有无渗漏；

（3）检查余氯表试剂是否足够；

（4）检查余氯表水样流路有无渗漏；

（5）检查余氯表有无报警提示；

（6）观察余氯表有无错误显示和浓度显示是否合理。

二、定期维护

（1）每星期检查余氯表试剂泵是否正常；

（2）每季度清洗水样滤网；

（3）每月清洗比色计流动池；

（4）每月进行试剂校准；

（5）每年对余氯表进行输出校准；

（6）每年更换光源；

（7）每年对二次仪表进行一次安全性检查。

（8）每年对二次仪进行一次输出校准；

三、不定期维护

不定期维护主要是根据实际情况来决定。归纳为以下几种情况：

（1）更换试剂管路模件；

（2）更换试剂瓶管道；

（3）更换样品流动池；

（4）试剂阀的更换；

（5）样品夹紧阀更换；

（6）保险丝的更换；

（7）控制模件更换；

四、故障维修

余氯表所发生的常见故障是：

（1）余氯表显示为负值；

（2）余氯表试剂泄漏；

（3）余氯表灯泡的老化；

（4）电气故障。

8、浊度计的维护维修

一、日常维护

（1）检查浊度计外观是否整洁；

（2）检查流量是否正常；

（3）检查浊度计流通池是否被污染；

（4）检查浊度计水样流路有无渗漏；

（5）检查浊度计有无报警提示；

（6）观察浊度计有无故障显示和显示是否正常。

二、定期维护

（1）每星期检查浊度计水样是否正常；

（2）每星期清洗流动池；

（3）每月清洗水样滤网；

（4）每月进行试剂或干标准校准；

（5）每年对浊度计进行输出校准；

（6）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（7）每年对二次仪表进行一次输出校准。

三、不定期维护

不定期维护主要是根据实际情况来决定。归纳为以下几种情况：

（1）每年更换光电感应器。

（2）换样品流动池；

（3）换样品流动池盖组合件；

（4）保险丝的更换；

（5）样品流动池排水管更换；

（6）控制模件更换；

（7）传感器更换。

四、故障维修

浊度计发生常见故障是：

（1）浊度计显示为负值；

（2）浊度计灯泡的老化；

（3）电气故障等。

9、在线离子浓度分析仪维护维修

一、日常维护

（1）检查分析仪外观是否整洁；

（2）检查分析仪试剂流路有无渗漏；

（3）检查分析仪试剂是否足够；

（4）检查分析仪水样流路有无渗漏或气泡；

（5）检查分析仪有无报警提示；

（6）观察分析仪有无错误显示和浓度显示是否合理。

二、定期维护

（1）每天检查分析仪蠕动泵和搅拌器是否正常；

（2）每天清洗水样管路；

（3）每月清洗流动池；

（4）每月进行试剂校准；

（5）每年对分析仪进行输出校准；

（6）每年对二次仪表进行一次安全性检查。

（7）每年对二次仪进行一次输出校准；

三、不定期维护

不定期维护主要是根据实际情况来决定。归纳为以下几种情况：

（1）更换试剂管路模件；

（2）更换试剂瓶管道；

（3）更换样品流动池；

（4）试剂阀的更换；

（5）保险丝的更换；

（6）控制模件更换；

四、故障维修

在线离子浓度分析仪常见的故障是：

（1）分析仪校准不准确；

（2）分析仪试剂泄漏；

（3）分析仪电极老化；

（4）电气故障等。

10、ORP分析仪维护维修

一、日常维护

（1）检查仪表外观是否整洁；

（2）检查仪表传感器是否被堵；

（3）检查仪表和线路是否被腐蚀；

（4）观察仪表有无故障显示和读数是否正确。

二、定期维护

（1）每个月对仪表进行一次标样校准；

（2）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（3）每年对二次仪表进行一次输出校准；

（4）每年对二次仪表进行一次功能检查。

三、不定期维护主要是根据实际情况来决定。归纳为以下几种情况：

（1）更换电极；

（2）更换被腐蚀的线路；

（3）更换试剂管路模件；

（4）更换试剂瓶管道；

（5）更换样品流动池；

（6）更换电气部件。

四、故障维修

ORP分析仪所发生的常见故障是：

（1）电极老化，电极被污染、被堵；

（2）接线端子接触不良、被腐蚀；

（3）电气故障等。

11、微量水分析仪维护维修

一、日常维护

（1）检查微量水分仪表外观是否整洁；

（2）检查微量水分析仪气样温度、流量是否正常；

（3）检查微量水分析仪气样流路有无泄漏；

（4）观察微量水分析仪有无故障显示和读数是否正确。

二、定期维护

（1）每年对仪表进行一次计量检定；（由甲方完成）

（2）每年对仪表清洗一次电极；

（3）每年进行一次气密实验；

（4）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（5）每年对二次仪表进行输出一次校准；

（6）每年对二次仪表进行一次功能检查。

三、故障维修

水分仪所发生的常见故障是：电极老化，电极被污染、前置放大器故障；电极接线端子的接触不良、电气故障等。

12、密度计维护维修

一、日常维护

（1）检查仪表外观是否整洁；

（2）检查正在运行的设备有无水样；

（3）检查密度计水样流路有无渗漏；

（4）观察密度计读数有无漂移现象，显示是否正常。

二、定期维护

（1）每个月进行一次电极清洗；

（2）每年对二次仪表进行输入检验一次；

（3）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（4）每年对二次仪表进行一次输出校准。

三、故障维修

密度计所发生的常见故障是：

（1）电极接线端子的接触不良

（2）电极老化对密度值的影响等

13、折光仪维护维修

一、日常维护

（1）检查仪表外观是否整洁，刷头是否正常；

（2）检查正在运行的设备有无水样；

（3）检查折光仪水样流路有无渗漏；

（4）观察折光仪读数有无漂移现象，显示是否正常。

（5）检查自清洗单元润滑油是否充足，有无漏油情况

二、定期维护

（1）每个月进行一次光源镜片清洗；

（2）每年对二次仪表进行输入检验一次；

（3）每年对二次仪表进行一次安全性检查；

（4）每年对二次仪表进行一次输出校准。

三、故障维修

折光仪所发生的常见故障是：

（1）光源接线端子的接触不良

（2）光源老化对折光率的影响等

14、质量流量计维护维修

一、日常维护

（1）检查仪表外观是否整洁；

（2）检查正在运行的设备有无水样；

（3）检查质量流量计流速、流路有无渗漏；

（4）观察质量流量计读数有无漂移现象，显示是否正常。

二、定期维护

（1）每年对质量流量计进行输入检验一次；

（2）每年对质量流量计进行一次安全性检查；

（3）每年对质量流量计进行一次输出校准。

三、故障维修

质量流量计所发生的常见故障是：

（1）传感器接线端子的接触不良；

（2）管路有杂质造成读数漂移。