福建省东南电化股份有限公司

在线两碱分析仪

技术规格书

日    期： 2025   年   12   月

目   录

- 总则

- 两碱分析仪技术要求

- 预处理要求

- 工程技术与售后服务

- 供货范围

- 交货期

- 验收标准

1、总则

本技术规格书适用于福建省东南电化股份有限公司烧碱装置仪表设备采购在线两碱分析仪的设计文件和技术要求。

1.1 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及相应服务，技术规格书和数据表中的任何疏漏不应成为供货商提供不合格产品的借口。所提供的产品应是技术上成熟先进的产品；所有的产品必须是全新的，招标方不接受修复的产品；所有产品不得转包或贴牌。

1.2 如果投标方未以书面形式对本规格书提出异议，则意味着投标方提供的在线分析仪满足了本规格书和有关工业标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“技术偏离表”为标题的专门章节中加以详细表明。

1.3 本规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，选型错误由投标方负责。

1.4 只有招标方有权修改本规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术协议应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.5 在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由双发共同协商确定。

1.6 *投标方提供的设备应在3个不同用户在同类装置上有1台以上运行，以证明安全可靠。

2、在线两碱分析仪技术要求

2.1	 在线两碱分析仪设计、制造、检验、安装、测试、验收采用的主要标准。

2.1.1 按照技术要求择优选用国标、部标、行业标准，对国外引进的材料，参照国际标准或引进的标准。

GB50058－2014           《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

HG/T20636~20639－2017   《化工装置自控工程设计规定》

HG/T20507－2014         《自动化仪表选型设计规定》

HG/T20509－2014         《仪表供电设计规定》

SH/T 3005-2016          《石油化工自动化仪表选型设计规范》

数据表中引述的标准规范；

其它招标方认可的标准，将可以被使用于设计和制造。

以上标准、规范应按最新版本执行。投标方若采用其他国家或协会标准、规范，须经买方确认。其它未列出的与本产品有关的规范与标准，投标方有义务在投标文件中列出。

当上述文件发生矛盾时，其优先原则是：

A)	仪表数据表。

B)	国家标准、国际标准和其他标准及规范。

C)	所用标准均按签订合同时的最新版本执行。

未尽事项按国家、行业相关标准执行，且按就高和就严的原则执行，保证数据表的要求。

2.2在线两碱分析仪主要要求

1）	所有的产品必须是全新的原装产品，不接受修复的产品。

2）	不得有铜、青铜和黄铜等铜合金暴露在空气中。

3）	分析仪表所用材料必须符合相应的 ASTM 规范规定的锻件、棒、条、线材、板、薄板、铸件的要求。

4） 本次提供产品无防爆要求。

5）	仪表防护等级不小于 IP65。

6）分析仪表的精度不低于仪表数据表的要求。

7）	所有产品不得转包或贴牌，所有产品均需提供原产地证书。

8） 供应商技术文件中的条款，技术规格，数据等出现前后不一致或矛盾之外，必须上以对招标方有利的条款执行。

9） 本规格书是仪表最低要求，投标方报价文件必须等于或高于规格书的要求，保证仪表设备的完整性，可靠性，适用性，保证计算结果，选型的正确性，并完全满足现场的使用要求，选型错误由投标方负责。

10） 对规格书未提及的内容，但为了实现变送器的功能，技术性能及完整性的目的，投标方有责任向设计院及招标方提出建议及说明，并补充所需的配置，以满足项目的要求。

11） 推荐使用国产品牌。

12） 本次采购为一个不锈钢分析柜（配套空调、接线盒、正压保护装置、预处理系统）、1台两碱分析仪。

2.3在线两碱分析仪具体功能要求

| 分析物 | 一次盐水中Na2CO3与NaOH含量（粗盐水） |
| --- | --- |
| 检测技术 | 自动滴定 |
| 测量范围 | 0～1 g/l |
| 再现性 | 读数或量程的±<２% |
| 采样频率 | 可编程采样次序和周期，分析间隔周期30分钟，分析时间为15分钟。 |
| 样品分析法 | 可编程：试剂添加顺序、测量前或后清洗 |
| 自动清洗 | 手动或自动，可编程清洗次序和周期 |
| 数据储存 | 能存储最新的1000分析结果和趋势图、可断电保持5年 |
| 显示 | 中文言触摸屏 |
| 控制面板 | 中文触摸屏，用户可编程密码 |
| 模拟输出 | 2路可编程4-20 mA，最大负载1000欧 |
| 中继输出 | 连接PLC或传感器的无源触点 |
| 样品流路 | 1路 |
| 品流速 | 50－900 ml/分钟 |
| 样品压力 | 常压流通池采样 |
| 样品温度 | 5－60℃ |
| 样品接入 | 6mmPFA管 |
| 悬浮固体 | 适用于一次盐水的任何工况 |
| 排放 | 内径Φ3.2的硅胶软管，排空口对空排放 |
| 试剂数量及接口 | 2试剂(取决于具体应用)， 1/8英寸PFA管 |
| 试剂消耗量 | 参见具体应用，试剂配方公开 |
| 工作温度 | 15~40℃ |
| 环境条件 | 95% 相对湿度, 25℃无凝结现象 |
| 电源 | 220－240VAC 50/60 Hz |
| 功耗 | 300W |
| 暖机时间 | 25℃时约3分钟 |
| 装方式 | 墙装或盘装 |
| 认证 | 电器符合绝大部分认证，包括CE认证 |
| 分析原理 | *通过测量电极电位变化，测量离子浓度。使用参比电极，与被测溶液组成一个工作电池，然后加入滴定剂。在滴定过程中，由于发生化学反应，被测离子的浓度不断发生变化，因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近，被测离子的浓度发生突变，引起电极电位的突跃，根据电极电位的突跃可确定滴定终点，并通过工业计算机显示出测定结果。 |

2.4在线两碱分析柜具体要求

- 机柜外形尺寸为根据实际分析仪配套，需容纳人操作空间。

- 机柜材质为不锈钢拉丝，厚度不小于1mm（外层喷防腐涂料）。

- 机柜顶部配4个不锈钢吊耳方便起吊，承载不低于500KG。

- 机柜配置独立的GPS、UPS、信号接线箱。

- 机柜能满足在线分析仪表的防护、1台两碱分析仪安装空间、现场安装及日常维护、安全防护等要求。

- 快速回路：分析柜需加装测量介质快速回路，防止测量滞后。

- 机柜内具有采光照明、空调、电源插座等电器设备、纯水管路。

- 接地:整体接地，接地端子与分析柜底座联结在一起。分析柜的接地需满足HG/T 20513的要求。

- 空调及通风：空调选用（美的/格力/三菱/松下），空调安装方式为挂壁式，压缩机安装在分析柜外。

3、预处理处理系统

3.1处理原理

分析仪开始检测时先启动真空泵，盐水在真空下会通过精密过滤膜将干净的盐水抽取到反洗液桶中，一部分过滤后的盐水自动进入检测液桶中，当液位到达上液位传感器位置时，真空泵反转，反洗液桶中的干净液体在正压的情况下对过滤膜进行反洗，当液位到达下液位传感器时，真空泵停止，仪器正常启动，将检测液桶中的干净盐水抽取到仪器中进行分析。

3.2技术要求

- 预处理系统进口管路为DN50，出口管路为DN80。

- *使用紧凑型滤芯，避免各密封处造成的各种滴漏，滤芯需提供一年的用量（6支）。管道材料采用防腐性能极佳的PFA，保证长时间使用。

- 滤芯采用美国戈尔公司的过滤膜，过滤精度达到0.2-0.5μm。

- *全自动过滤器，可靠的智能化控制，过滤、反洗、堵塞报警等功能与分析仪联动，可在仪器的触摸屏上设置和调整。

- 全自动过滤器先进的功能设计，结构紧凑，过滤效果好，可自动反洗，电源能耗低。

- 全自动过滤器优化的控制设计，反洗时利用自身过滤的干净盐水进行冲洗，确保滤芯能够长期使用。

投标方应认真核对以上技术文件中的规定和内容，如有偏差，应做出详细说明，并在投标文件中以偏差表的形式列出，不接受偏差表之外的任何负偏差。

4、工程技术与售后服务

- 投标方派遣合格的现场技术服务人员负责设备的现场指导、安装、调试工作。预估的工作内容、人员和时间见下表。

| 序号 | 技术服务内容 | 派出人员构成 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职称 | 人数 | 时间 |  |
| 1 | 现场考察 | 工程师 | 1-2 人 | 根据具体 情况而定 | 买方负责现 场具备条件 |
| 2 | 系统安装指导 |  |  |  |  |
| 3 | 系统调试 |  |  |  |  |

- 投标方所提供的设备材料应包括设备运行、维护、调校的说明书，并对需方人员进行培训，提供详细的培训资料。

- 如果现场需要，供方需在接到用户通知后8小时内做出响应，48小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。

- 装箱运输的成套附件，采用同等条件进行包装。

- 装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上并应注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等。

- 包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。

- 投标方保证所提供的设备满足本装置安全、可靠运行的要求，并对在线两碱分析仪的设计、制造、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。

- 保质期为分析仪正式投运后一年，保质期内产品出现质量问题，由投标方处理或重新配供。且投标方需提供一年所消耗的备件用量。

5、供货范围

投标方提供的在线两碱分析仪及其附件，以仪表数据表为基础，根据招标方需要提供在线两碱分析仪设计资料并对其选型和产品质量负责，严格按照仪表数据表供货。供货清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线两碱分析仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 一年消耗品包 | 套 | 1 |
| 3 | 空调 | 套 | 1 |
| 4 | 仪表柜 | 套 | 1 |
| 5 | 盐水过滤器 | 根 | 5 |
| 6 | 预处理系统 | 套 | 1 |

6、交货期

1）设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。

2）备品备件、随机资料、专用工具随在线分析仪一起供货。

3）交货时间：合同签订后2个月内交货。

4）交货地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号，福建省东南电化股份有限公司厂区装置现场。

5）包装运输：投标方应严格按货物的国家相关标准的“包装、标记、运输及票据须知”的要求对货物进行包装和标识(备品备件应与设备分别包装)，保证设备完好无损地运输至招标方的使用现场。随机备件单独包装后放入在线分析仪包装箱内，防止丢失或损坏。

7、验收标准

7.1 仪器运行数据要求：

24 h漂移：20%量程上限值：± 5% F.S.

80%量程上限值：±10%F.S.

重复性  ：≤ 10%

示值误差：±10 %

7.2离在线比对要求

仪器测量值与实验室分析值，氢氧化钠误差在±0.05g/L,碳酸钠误差在±0.1g/L范围内，视为验收合格。