
福建省东南电化股份有限公司

实验室分析仪器项目

技术规格书

  招 标 人：福建省东南电化股份有限公司

日    期： 2026年2月4日
目   录

一、总则

二、投标文件要求

三、总体要求

四、具体技术要求

五、工程技术服务
六、供货范围

七、交货期
一、总则

1、本技术规格书适用于福建东南电化股份有限公司质检中心实验室分析仪器项目采购一台紫外可见分光仪，一台波长色散X射线荧光光谱仪，一台全自动折光仪的设计文件和技术要求。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及相应服务，技术规格书和数据表中的任何疏漏不应成为供货商提供不合格产品的借口。所提供的产品应是技术上成熟先进的产品；所有的产品必须是全新的，招标方不接受修复的产品；所有产品不得转包或贴牌。

3、如果投标方未以书面形式对本规格书提出异议，则意味着投标方提供的一台紫外可见分光仪，一台波长色散X射线荧光光谱仪，一台全自动折光仪满足了本规格书和有关工业标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。
4、本规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，选型错误由投标方负责。

5、只有招标方有权修改本规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术协议应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

6、在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由双发共同协商确定。

7、 投标方应对产品进行分项报价。（每台实验室分析仪器单独报价）

二、投标文件要求
所有文件及图纸应注明项目名称、项目号、设备位号以及设备名称。投标文件中应至少包括以下文件：

投标方需有良好业绩的证明。其中包括近3年国内相似实验室类似业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

有效的产品制造厂的授权书。
   3) 紫外可见分光仪、波长色散X射线荧光光谱仪、全自动折光仪设备彩页说明书及分析原理。
紫外可见分光仪、波长色散X射线荧光光谱仪、全自动折光仪所有试剂的配方。
紫外可见分光仪、波长色散X射线荧光光谱仪、全自动折光仪的性能参数及性能保证值等相关资料。
   6）提供售后服务计划。
   7）用于安装、调试的备品备件清单。
   8）投标方企业概况（企业简介、经营状况、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

注意事项：投标方应在投标文件中对其工作和供货范围进行更加详细的说明。不包括以上文件的投标将被视为部分报价。

三、总体要求

1、必须满足仪器技术要求。
2、所有的产品必须是功能完整、技术成熟先进的全新的产品，不接受修复的产品。

3、所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题。

4、设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。招标方不接受带有试制性质的部件。

5、外购配套件，必须选用优质、名牌、节能、先进产品，并有生产许可证及生产检验合格证。

6、易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能方便地拆卸、更换和修理。

7、所有的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足实验室环境的要求。

8、所使用的零件或组件应有良好的互换性。

9、投标方技术文件中的条款，技术规格，数据等出现前后不一致或矛盾之处，原则上以

对招标方有利的条款执行。

10、投标方保证仪表设备的完整性，可靠性，适用性，保证计算结果，选型的正确性，

并完全满足现场的使用要求，选型错误由卖方负责。

具体技术要求

表1：主要技术规格及数量
	序号
	分析仪器
	数量（台）
	推荐品牌

	1
	紫外可见分光仪 
	1
	格林凯瑞、北分瑞利、上海瀚艺

	2
	波长色散X射线荧光光谱仪
	1
	斯派克、赛默飞、布鲁克

	3
	全自动折光仪
	1
	安东帕、梅特勒托利多、KEM


参选人可参考或提供同档次品牌产品
1、紫外可见分光仪
光源类型：脉冲氙灯光源，无需进行预热开机
光学寿命：闪烁10亿次，约10年
光学系统：比例双光束光学系统

波长范围：190-1100nm

波长准确度：±1nm

波长分辨率：1nm

示值误差：≤±3％

重复性 ：≤±1％ 

稳定性：≤±0.001Abs/20分钟

比色方式：管皿双比色池

打印方式：微型热敏打印机

屏幕显示：1024×768分辨率 IPS 级高清电容触摸屏

数据储存：10万条

设备功能：水质分析、光度测量、数据管理、自建系数曲线、自建标样曲线、USB 数据导出等

仪器电源：DC，12V，5A

环境温湿度：5～40℃，相对湿度≤85%
其余辅助设备：配备双温区消解仪，双温双控
一年消耗件包：一套专用测试工具包（包含一套配备定制移液器（5mL、1mL），一套配备定制移液器枪头（5mL、1mL），专用1cm比色皿4套，2套消解管（不少于50根），试管架2套），另需配备总氮、总磷配套试剂耗材10套
标准物质：总氮（10mg/L）、总磷（1mg/L）液体标准物质各2套
2、波长色散X射线荧光光谱仪
仪器适用范围：可对固体、浆状及液体进行分析，含量范围ppm级-100%。用于快捷、高效检测回收盐中轻、重元素含量，可不溶解直接分析包括固态工业盐/废盐（核心要求）和盐水样品
技术要求：仪器需高信噪比的偏振X射线能谱技术；X光管-偏振靶-样品-检测器的位置摆放采用笛卡尔三维立体结构
元素测试范围：钠（Na）－铀（U）

分析精度：在百分含量数量进行不少于10次测量，以均方根差公式计算应小于0.8%
钯(Pd)靶X光管性能指标：最大电流≥2mA，最大电压≥50KV

样品激发方式：HAPG偏振靶材的偏振X光激发和直照式激发相结合，采用HAPG偏振靶材有效提高废盐样品中Mg、Al、Si、S、P、Cl等元素的检测灵敏度
半导体固体SDD计数器：采用非液氮冷却，分辨率≤130eV，计数率≥1,500,000cps

样品舱设计尺寸：不小于宽400mm×深325mm×高155mm，以方便大尺寸样品的测试

样品保护：配备充氦系统，以提高轻元素(Na-Cl)灵敏度

数字脉冲处理器：多道分析仪不少于4096通道

安全防护：需加装X光互锁安全机构

分析计算：基于Window 11的分析软件包，提供定性定量分析软件，并提供谱图识别功能；配备专业分析软件，软件由实际标样回归计算制成，标样数量不少于100个。可对样品中所含的分析元素进行快速定量分析，元素范围从钠到铀；并配备相应控制样品

仪器电源：配备2KVA的UPS不间断稳压电源

其余辅助设备：需含有自动进样器，且自动进样器应不少于8位自旋样品托盘，防泄漏设计，同时样品托盘具有自旋功能，提高固体测试准确度

电脑、打印机：美的/格力/惠普电脑，双核CPU，1T硬盘，16G运行内存，win11 64位专业版正版软件，21寸液晶显示器，配备美的/格力/惠普打印机1台。
一年消耗件包：2套样品杯（100个/套，液体、粉末通用型）；4盒4µm PE膜（91米/盒，需保证X 射线能充分通过，同时不含 Ca、Mg、Fe、P、S、Cl等元素）；20个防泄漏样品杯
标准物质：配备5瓶GBW 11132有证标准物质（含Ca、Mg、S、Fe、P、Si、Fe、Al、K、Ti等元素）煤灰成分分析标准物质、15瓶氯化钠固体试剂（GR,100g），2瓶无水硫酸镁固体试剂（GR,100g）
3、全自动折光仪
折光指数范围：1.30-1.60nD

仪器基本参数：折光精度：1x10-5nD，准确度：4x10-5nD，重现性：1.5x10-6nD；Brix精度：0.001%；准确度：0.03%

样品池材质：样品池材质为高强防腐的哈氏合金，耐浓硫酸、盐酸、硝酸、50%/32%液碱、饱和NaCl溶液、双氧水等腐蚀
仪器核心用途指标：50%、32%浓度的液碱测定，精度±0.05%
半导体恒温控制器：控温范围10-70℃，控温精度0.01℃，准确度0.03℃，温度稳定性±0.002℃

仪器配件：配置分体式磁性样品盖，而非连体翻盖式样品盖。避免因长期的翻盖使用造成连接处损坏（需提供样品盖实物图片）

温度精度：主机精度可进行（15℃，20℃，45℃，75℃）四点验证，记录和追溯，并提供四点温度验证报告
LED光源：平均寿命100000小时，波长：589.3nm，需提供干涉滤光片的校准报告。

分析计算：内置液碱标准测量方法，可直接在主机操作屏上显示结果数值，检测范围；0-50%

棱镜材质：蓝宝石，棱镜免费质保25年（需提供原厂出具的保修卡）

屏幕显示：内置彩色触摸显示操作屏，具有中、英文操作系统与操作界面

数据接口：配置LAN接口、USB、CAN-BUS 接口，可连接电脑、条型码扫描仪、打印机实现数据传输

其他功能：仪器内置自动温度扫描功能，按照设置程序全自动进行温度扫描测定

一年消耗件包：配套一次性滴管5套（200根/套）；选配固体专用压片附件，可根据样品情况调节压片力矩大小。
工程技术服务

1）  投标方派员指导现场安装，并配合试运行。

2）  投标方所提供的设备材料应包括设备运行、维护、调校的说明书，并对需方人员进行培训，提供详细的培训资料。

3）  如果实验室需要，供方能48小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。

4）  装箱运输的成套附件，采用同等条件进行包装。

5）  装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上并应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等。

6）  包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。

7）  投标方保证所提供的设备满足本实验室安全、可靠运行的要求，并对紫外可见分光仪、波长色散X射线荧光光谱仪、全自动折光仪的制造、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。

8）  保质期为仪器使用通过后一年，质保期内卖方提供全部货物免费维修或更换，在质保期内若卖方所提供的系统发生问题，卖方保证在24小时内响应；质保期后卖方提供优惠的维修服务。

六、供货范围

投标方按招标方要求提供一台紫外可见分光仪，一台波长色散X射线荧光光谱仪，一台全自动折光仪，并配备预处理装置及其安装附件，同时提供设备1年正常运行备件。以仪器数据表为基础，根据招标方需要提供实验室仪器资料并对其选型和产品质量负责，严格按照仪器技术要求供货。

七、交货期
1）设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。

2）备品备件、随机资料、专用工具随分析仪一起供货。

3）交货时间：2026年6月10日前
4）交货地点：福清江阴工业集中区国盛大道3号东南电化公司装置现场。

5）包装运输：投标方应严格按货物的国家相关标准的“包装、标记、运输及票据须知”的要求对货物进行包装和标识(备品备件应与设备分别包装)，保证设备完好无损地运输至招标方的使用现场。随机备件单独包装后放入实验室仪器包装箱内，防止丢失或损坏。
PAGE  

